공동활용장비 및 기자재 구입 총괄표

사업연도	기자재명	수량 (점)	단가 (천원)	금액 (천원)	설치장소	비 고
2021 (5차) 년도	근전도측정용센서	3			기초과학관 103호
	뇌파맥파 스트레스검사기	1			기초과학관 103호
	3차원동작분석용 카메라	4			기초과학관 103호
합 계	3종	8점

제 품 시 방 서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
근전도 측정용 센서	PICO EMG	41x16x8.5 (mm)	3	기초과학관 103호
가. 이 미 지			나. 제 품 구 성 PICE EMG 3개
			라. 제 외 품 목
다. 주요사양 - 무선 EMG - 케이블 클립이 없어 견고하고 안테나 효과가 감소하며 대칭 구조로 모션 인공물이 크게 줄어듬. - 2개의 전극 또는 Cometa Golden Electrodes를 부착하면 몇 초만에 대상을 계측할 수 있음. - Wave Plus 수신기와 완벽하게 호환되며 최대 32개의 동기화된 채널까지 모든 구성에서 사용할 수 있음. - 2000Hz EMG 샘플링 주파수 - 12시간의 배터림 수명 - 총 중량 7g - 142Hz 샘플링 주파수의 통합 가속도계 - 최대 8시간 데이터 로깅을 위한 온보드 메모리 - 유도 충전 - 통합 클립 연결 - AMBU N 또는 M과 같은 다양한 prdgeld 종류를 사용하여 전극 사이의 거리를 쉽게 변경할 수 있음.

제  품  규  격  서

Item.No	품명	(영문) 근전도 측정용 센서	모델명	수량
3		(한글) EMG sensor	PICO EMG	3

1. 용도 및 특징

- 고령자 및 장애인의 상 하지 근육의 활성도를 측정하는데 활요함.

- 무선 EMG

- 케이블 클립이 없어 견고하고 안테나 효과가 감소하며 대칭 구조로 모션 인공물이 크게 줄어듬.

- 2개의 전극 또는 Cometa Golden Electrodes를 부착하면 몇 초만에 대상을 계측할 수 있음.

- Wave Plus 수신기와 완벽하게 호환되며 최대 32개의 동기화된 채널까지 모든 구성에서 사용할

수 있음.

2. 규격

- Pico EMG 크기 : 41x16x8.5 (mm)

- 2000Hz EMG 샘플링 주파수

- 12시간의 배터림 수명

- 총 중량 7g

- 142Hz 샘플링 주파수의 통합 가속도계

- 최대 8시간 데이터 로깅을 위한 온보드 메모리

- 유도 충전

- 통합 클립 연결

- AMBU N 또는 M과 같은 다양한 prdgeld 종류를 사용하여 전극 사이의 거리를 쉽게 변경할 수 있음.

3. 구성

Pico EMG*3

4. 비고

제 품 시 방 서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
뇌파 맥파 스트레스 검사기	NeuroNicle FX2	뇌파 2채널, 맥파 1채널	1	기초과학관 103호
가. 이 미 지			나. 제 품 구 성 키오스크 본체, 측정용 무선 헤드셋, 컬러레이저 프린터, 프린터 데스크, 안내용 판넬/배너
			라. 제 외 품 목
다. 주요사양 1) 채널수 : 뇌파(2채널), 맥파(1채널) 2) 측정방식 - 뇌파 : Mono Polar (입력 범위 : +/- 393uVp) - 맥파 : 광학식 ( 측정 범위 : 30~200BPM) 3) 내부잡음크기 : 0.8 µVrms 이하 4) 통과대역 : 3 Hz ~ 41 Hz (@-3dB) 5) 샘플링분해능 : 15 bits 6) 샘플링주파수 : 250 Hz 7) 전기적정격 : Lithium Polymer Battery. 3.7 V, 300 mAh 8) Interface : Bluetooth, USB 9) 크기 : 가로 130 mm * 세로 150 mm * 폭 20 mm 10) 무게 : 67g 11) 정격에 대한 보호형식 및 보호정도 : 내부전원형기기, BF형 장착부

제  품  규  격  서

Item.No	품명	(영문) 뇌파 맥파 스트레스 검사기	모델명	수량
2		(한글) OMNIFIT Mindcare	NeuroNicle FX2	1

1. 용도 및 특징

1. 생체신호(뇌파/맥파) 동시 분석하여 스트레스 및 두뇌건강 등의 정신건강 측정

2. 측정/진단 후 처방/훈련 서비스까지 제공하여 종합적인 정신건강 관리 가능

3. 인체공학적인 설계 기반 생체신호 수집에 최적화된 형태의 키오스크

4. 측정기기는 헤드셋 형태(GMP 2등급 인증 획득 의료기기): 전두엽 2채널 뇌파센서(EEG)와 귓불의 맥파센서(PPG)를 통해 신체건강과 두뇌건강을 동시에 측정  가능

5. 정신건강측정 프로그램을 제공하며 임상 시험(IRB 승인)을 통해 검증된 알고리즘으로 스트레스, 집중도, 두뇌긴장도, 좌우뇌 불균형 등의 정신건강관련 지표를 제공하며 상담자와 측정자를 고려한 UI/UX로 측정, 결과 확인, 결과 전송 및 결과 출력이 가능한 프로그램

6. 측정/진단 결과를 측정자 개인의 스마트폰에서 확인 가능하며 진단 결과에 따른 다양한 심리 치유 및 훈련이 가능한 콘텐츠를 무상으로 제공한다. (뇌파 자극 기능성 음원, 호흡/명상 등)

7. 심리상담사 및 의료진 등이 체계적인 측정결과 및 고객 관리가 가능하도록 관리자 프로그램(CMS)을 제공한다.(PACS연동S/W 옵션)

2. 규격

1) 채널수 : 뇌파(2채널), 맥파(1채널)

2) 측정방식

- 뇌파 : Mono Polar (입력 범위 : +/- 393uVp)

- 맥파 : 광학식 ( 측정 범위 : 30~200BPM)

3) 내부잡음크기 : 0.8 µVrms 이하

4) 통과대역 : 3 Hz ~ 41 Hz (@-3dB)

5) 샘플링분해능 : 15 bits

6) 샘플링주파수 : 250 Hz

7) 전기적정격 : Lithium Polymer Battery. 3.7 V, 300 mAh

8) Interface : Bluetooth, USB

9) 크기 : 가로 130 mm * 세로 150 mm * 폭 20 mm

10) 무게 : 67g

11) 정격에 대한 보호형식 및 보호정도 : 내부전원형기기, BF형 장착부

3. 구성

1. 본체(키오스크)                         1 EA

2. 측정용 무선 헤드셋                    1 EA

3. 컬러레이저프린터                      1 EA

4. 프린터데스크                          1 EA

5. 안내용 판넬                           1 EA

6. 안내용 배너                           1 EA

4. 비고

1. 본 장비의 무상보증기간은 장비 공급, 검수완료 후 1년 동안으로 한다.

2. 장비의 설치 및 서비스(사용자교육)는 무상으로 숙련된 기술자에 의해 진행한다.

제 품 시 방 서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
3차원 동작 분석 카메라	Qualisys Miqus1	140*84*84(mm)	4	기초과학관 103호
가. 이 미 지			나. 제 품 구 성 - Qualisys Miqus M1 Camera 4ea - Power kit -Camera cable 4ea
			라. 제 외 품 목
다. 주요사양 1) Normal mode (full FOV): 1 MP, 240 frame/sec, 1200 x 780 pixels 이상 2) Camera latency: 2.9 ms 이하 3) System latency: 5 ms 이하 4) Standard lens (FOV): 55° x 38° 이상 5) Camera output modes: Marker coordinates / video preview 6) Marker support: Both passive and active 7) Camera body: Convection cooled, custom die-cast aluminum and polycarbonate 8) Strobe: Invisible infrared light (102 NIR LEDs @ 850 nm) 9) Connection: 1-connector daisy-chained Gigabit Ethernet and power 10) External sync: Possible with external sync unit 11) Operating temperature: 0-30°C, contact us for wider temperature ranges 12) Camera body: 140 x 84 x 84 mm (5.5 x 3.3 x 3.3 inches), Weight: ~0.8 kg(1.76lbs) 이하 13) Calibrated video reference: Miqus Video – color & monochrome 14) Anti-theft: Kensington lock

제  품  규  격  서

Item.No	품명	(영문) 3차원 동작 분석 카메라	모델명	수량
1		(한글) 3D Motion Analysis Camera	Qualisys Miqus1	4

1. 용도 및 특징

- 고령자 및 장애인 등 환자의 재활훈련 과정의 상하지 주요 관절의 운동학적 데이터 변화 계측에 활용

- 실시간 모션 캡쳐용 적외선 카메라

- 1MP 이상 해상도 지원

- 카메라의 짧은 대기시간

- 전원 및 이더넷 케이블 결합

- Daisy-chaining 지원

- 카메라 식별을 위한 LED-ring 지원

- Kensington lock을 활용한 보안성 강화

- 외부 장치와 연동 가능

- 0.8kg 이하의 가벼운 무게

- 측정 온도: 0~30도

2. 규격

1) Normal mode (full FOV): 1 MP, 240 frame/sec, 1200 x 780 pixels 이상

2) Camera latency: 2.9 ms 이하

3) System latency: 5 ms 이하

4) Standard lens (FOV): 55° x 38° 이상

5) Camera output modes: Marker coordinates / video preview

6) Marker support: Both passive and active

7) Camera body: Convection cooled, custom die-cast aluminum and polycarbonate

8) Strobe: Invisible infrared light (102 NIR LEDs @ 850 nm)

9) Connection: 1-connector daisy-chained Gigabit Ethernet and power

10) External sync: Possible with external sync unit

11) Operating temperature: 0-30°C, contact us for wider temperature ranges

12) Camera body: 140 x 84 x 84 mm (5.5 x 3.3 x 3.3 inches), Weight: ~0.8 kg(1.76lbs) 이하

13) Calibrated video reference: Miqus Video – color & monochrome

14) Anti-theft: Kensington lock

3. 구성

- Qualisys Miqus M1 Camera: 4ea

- Power kit: 1ea

- Camera cable: 4ea

4. 비고

- 하자 보증 기간: 납품 완료 후 1년